医学检验学院待修显微镜明细

| 显微镜编号 | 待修内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 324 | 载物台无固定夹 粗焦螺旋松动 |  |
| 204 | 物镜少一个高倍镜 油镜需去霉 |  |
| 64337 | 油镜需去霉 |  |
| 192 | 目镜少一个镜片 |  |
| 592 | 聚光器掉落 |  |
| 365 | 载物台无固定夹 |  |
| 383 | 目镜镜片掉落 |  |
| 625 | 聚光器掉落 |  |
| 393 | 底盘脱落 目镜镜片松动 |  |
| 387 | 载物台无固定夹 底盘脱落 |  |
| 354 | 细准焦螺旋松动 固定夹坏了 |  |
| 392 | 粗细准焦螺旋松动 高倍镜故障 |  |
| 294 | 粗细准焦螺旋松动 载物台自动降落 反光镜松动 油镜模糊 |  |
| 364 | 推进器有问题 |  |
| 621 | 载物台推进器不能活动，反光镜松动 整个脱落 |  |
| 605 | 细准焦螺旋松动 油镜模糊 |  |
| 609 | 油镜模糊 |  |
| 602 | 细准焦螺旋松动 |  |
| 342 | 推进器有问题 粗细准焦螺旋松动 |  |
| 599 | 油镜模糊 |  |
| 601 | 油镜模糊 |  |
| 357 | 光圈开关松动 |  |
| 491 | 光圈开关松动 低倍镜模糊 |  |
| 379 | 粗细准焦螺旋松动 油镜模糊 |  |
| 369 | 高倍镜模糊。油镜用不了 |  |
| 353 | 高倍镜模糊。油镜用不了 载物台固定夹松动 |  |
| 310 | 粗细准焦螺旋报废 |  |
| 630 | 粗细准焦螺旋难转动 油镜模糊 高倍镜看不了 |  |
| 584 | 高倍镜、油镜模糊 光圈坏了 |  |
| 205 | 油镜模糊 |  |
| 393 | 目镜镜片松动 低倍镜、油镜模糊 |  |
| 297 | 油镜模糊，光圈松动 |  |
| 620 | 高倍镜、油镜模糊 |  |
| 360 | 高倍镜、油镜模糊 |  |
| 374 | 低倍镜、油镜模糊 |  |
| 352 | 油镜、低倍镜模糊、载物台固定夹松动 |  |
| 163 | 镜头须去霉 |  |
| 355 | 镜头须去霉，细准焦螺旋松动 |  |
| 169 | 镜头须去霉，细准焦螺旋松动 |  |
| 586 | 镜头及目镜须去霉 |  |
| 346 | 镜头须去霉 |  |
| 597 | 镜头须去霉，底座螺丝松动 |  |
| 596 | 镜头须去霉，细准焦螺旋松动 |  |
| 589 | 镜头须去霉，细准焦螺旋松动 |  |
| 580 | 镜头须去霉 |  |
| 346 | 镜头须去霉 |  |
| 597 | 油镜头模糊，底座螺丝松动 |  |
| 596 | 镜头须去霉，细准焦螺旋松动 |  |
| 589 | 镜头须去霉，细准焦螺旋松动 |  |
| 368 | 镜头须去霉 |  |
| 370 | 镜头须去霉 |  |
| 600 | 镜头须去霉、细准焦螺旋松动 |  |
| 612 | 目镜及镜头须去霉 |  |
| 201 | 镜头须去霉 |  |
| 384 | 镜头须去霉、细调节松动 |  |
| 193 | 镜头须去霉，细准焦螺旋松动 |  |
| 362 | 镜头须去霉 |  |
| 257 | 聚光器损坏、镜头须去霉 |  |
| 347 | 镜头须去霉 |  |
| 576 | 镜头须去霉、底座螺丝松动 |  |
| 616 | 镜头须去霉、粗细焦螺旋脱落 |  |
| 285 | 镜头须去霉 |  |
| 349 | 镜头须去霉、细焦螺旋松动 |  |
| 339 | 镜头须去霉、目镜不配套 |  |
| 191 | 镜头须去霉、聚光器丢失 |  |
| 367 | 镜头须去霉、固定夹丢失 |  |
| 200 | 镜头须去霉、聚光器丢失 |  |
| 298 | 镜头须去霉、粗细焦螺旋失灵 |  |
| 608 | 镜头须去霉、粗细焦螺旋失灵 |  |
| 341 | 镜头须去霉、粗焦螺旋失灵 |  |
| 375 | 镜头须去霉、 |  |
| 694 | 镜头须去霉 |  |
| 350 | 镜头须去霉 |  |
| 198 | 镜头须去霉 |  |
| 359 | 镜头须去霉 |  |
| 338 | 镜头须去霉 |  |
| 211 | 镜头须去霉 |  |
| 207 | 镜头须去霉 |  |
| 389 | 镜头须去霉 |  |
| 286 | 镜头须去霉 |  |
| 380 | 镜头须去霉 |  |
| 004231 | 粗细焦螺旋失灵 |  |
| 487 | 粗细焦螺旋失灵 |  |
| 508 | 粗细焦螺旋失灵 |  |
| 496 | 粗细焦螺旋失灵 |  |
| 499 | 粗细焦螺旋失灵 |  |
| 472 | 粗细焦螺旋失灵 |  |
| 465 | 粗细焦螺旋失灵 |  |